## CubeHolter
Abbreviations: |  | AIVR | Idio. Ventr. Rhytm Accelerated |  | N*-A*-...-A*-N* |  | if 60 < HR <100 | [7 empty] | Uporabljeni parametri za konverter (komandna vrstica): |  |  |  |  | 2_cardioline.exe -i ime_vhodna_dat.s2 -o ime_izhodnega_direktorija -q -a 3 -e 30 -d 0.3 -b -6 -k1 4 -k2 3 -k3 2 -f 30
|  | BIG | Ventr. Bigeminy |  | N*-A*-N*-A*-N*
|  | BRA | Bradycardia
|  | CPT | Ventr. Couplet |  | N*-AP-AP-N*
|  | DEL | Delay |  | N*-NR-N* |  | if Duration < 2000 ms
|  | ESC | Ventr. Non-Premat. Beat |  | N*-AN-N*
|  | PAU | Pause |  | N*-NR-N* |  | if Duration > 2000 ms
|  | SVEB | Supraventricular Premature Beat |  | N*-NP-N*
|  | SVS | Except Supraventr. |  | N*-NP-...-NP-N* |  | if Beat Number of type NP < SVS (default=4)
|  | SVT | Supraventricular tachycardia |  | N*-NP-...-NP-N* |  | if Beat Number of type NP >= SVT (default=5)
|  | TRI1 | Type 1 Trigeminy |  | N*-A*-N*-N*-A*
|  | QUAD | Quadrigeminy
|  | VEB | Ventr. Premat. Beat |  | N*-AP-N*
|  | VT | Ventr. Tachycardia |  | N*-A*-...-A*-N* |  | if HR >100
-------
|  | IVR | Idio. Ventr.Rhytm |  | N*-A*-...-A*-N* |  | if HR <60
|  | TRI2 | Tipe 2 Trigeminy |  | Couplet runs separated by N* beats
|  | AFIB | Atrial fibrillation
Number | ID | preop report | Start: | Length: | Analysed: | Totale beats: | Normal beats: | Ventricular beats: | Atrial Fibrillation: | Occurrences: | AF max duration | Artifact: | Ventricular templates | Normal templates | AIVR | BIG | BRA | CPT | DEL | ESC | PAU | SVEB | SVS | SVT | TRI1 | QUAD | VEB | VT | poop report | Start: | Length: | Analysed: | Totale beats: | Normal beats: | Ventricular beats: | Atrial Fibrillation: | Occurrences: | AF max duration | Artifact: | Ventricular templates | Normal templates | AIVR | BIG | BRA | CPT | DEL | ESC | PAU | SVEB | SVS | SVT | TRI1 | QUAD | VEB | VT
1 | P001 | Meritev je tekla 3dni, uporaben je prvi dan, ki ga potrebujemo, druga dva dni je senzor meril v prazno, kar ne moti. Datumi se ne ujemajo!! | 3/30/2018 1:20:04 PM | 3D 19h 42m 26s | 3D 06h 53m 42s | 583143 | 108762 | 296 | 0:10 | 23 | 0:01 | 23:58 |  |  | 2 | 10 | 1145 |  | 70 | 3 | 13 | 7304 | 68 | 4 | 1 | 1 | 152 |  | Meritv ni uporabna, dolga le 50s. Drugi dan poop je bil 4/6/2018 (iz Cardiax). | 1/09/2018 5:12:40 P M | 3D 21h 39m 24s | 3D 05h 50m 39s | 69 | 42 | 3 | 0:00 |  |  | 0:00 | [6 empty] | 1 |  | 5 | [5 empty] | 3
| P002 | SAMO PREDOPERATIVNA MERITEV-zato ni analize.
| P003 | SAMO PREDOPERATIVNA MERITEV-zato ni analize.
2 | P004 | Sinusni ritem, ki ima pogosto v bazni liniji valove (undulacija?). DATUM SE NE UJEMA (2017!! Je bila napačno nastavljena ura na telefonu?) | 11/13/2017 9:30:26 AM | 16h 18m 16s |  | 87349 | 66738 | 23 | 0:00 |  |  | 1:57 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 43 | 45 |  |  |  | 16 |  | Rezultati OK. Datumi se ne ujemajo s predoperativno meritvijo!! | 4/10/2018 11:48:57 A M | 3D 20h 30m 20s |  | 430841 | 425956 | 32 | 0:00 |  |  | 0:28 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 264 | 11 |  |  |  | 30
3 | P005 | Dosti nedetektiranih artefaktov, slab stik z Rezultati sprejemljivi. | 4/04/2018 1:46:37 P M | 15h 22m 42s |  | 58149 | 42423 | 1820 | 0:04 | 10 | 0:01 | 1:33 |  |  | 20 | 42 | 8 |  | 98 | 123 | 473 | 488 | 39 | 1 | 22 | 40 | 924 | 6 | 3 urna prekinitev kontakta, tu se generirajo vse PAU, AF je proglašena, ko gre za veliko VESov, Na koncu je morda AF (čiti se P-val) | 4/9/2018 10:17:15 A M | 4D 01h 58m 41s |  | 480344 | 443920 | 1451 | 0:09 | 31 | 0:01 | 3:33 |  |  |  | 12 | 13 | 20 | 455 | 11 | 169 | 9209 | 218 | 2 | 17 | 8 | 1232
| P006 | MERITVE NI - zato ni analize.
4 | P007 | OK | 4/9/2018 12:12:23 P M | 17h 01m 56s |  | 67836 | 53103 | 6262 | 0:06 | 16 | 0:01 | 0:54 |  |  | 2 | 39 |  |  | 14 | 6 | 17 | 106 | 54 |  | 676 | 405 | 3494 |  | OK; AF | 4/11/2018 13:04:18 P M | 3D 18h 56m 12s |  | 414628 | 372206 | 33060 | 9:20 | 983 | 0:05 | 0:58 |  |  | 6 | 533 | 15 |  | 2859 | 6 |  | 3544 | 1890 | 34 | 2558 | 1840 | 19231 | 4
5 | P008 | Ok; Na koncu 6 ur izpada signala! | 4/10/2018 12:46:32 P M | 1D 00h 54m 39s | 1D 00h 52m 12s | 119102 | 43866 | 327 | 0:08 | 14 | 0:02 | 7:45 |  |  | 3 | 14 | 138 |  | 28 |  | 74 | 92 | 18 | 18 | 7 | 4 | 199 | 1 | OK; ni AF | 4/12/2018 10:40:35 A M | 4D 00h 50m 32s |  | 461098 | 403553 | 68 | 0:22 | 62 | 0:01 | 5:49 | [6 empty] | 44 |  |  | 886 | 89 | 1 |  |  | 64
6 | P009 | OK; nekaj izpadov | 4/11/2018 1:33:24 P M | [25 empty] | OK; spodbujevalnik AF; dolg PQ interval | 4/13/2018 11:20:26 AM
7 | P010 | Enaka meritev kot p001-poop ?? Datumi se ne ujemajo s p010-poop. Pravi datum iz CARDIAX 4/12/2018 | 1/09/2018 5:12:40 P M | [25 empty] | CubHolter pretvarja 10 minut. Detektiran AF posledica motenj? Datumi se ne ujemajo s p010-preop (tu je verjetno pravi datum). | 4/14/2018 7:27:18 AM
8 | P011 | OK | 4/16/2018 12:39:36 PM | [25 empty] | Dve meritvi, ena je čisto kratka-brišemo. Dosti motenj, ritem SR | 4/20/2018 8:32:22 AM
9 | P012 | AF je verjetno prisotna v večini časa meritve? | 4/17/2018 12:23:39 PM | 16h 28m 21s |  | 50844 | 47184 | 53 | 1:42 | 136 | 0:03 | 0:24 | 35 | 274 |  | 1 | 1318 |  | 485 | 1 | 16 | 1788 | 31 | 1 | 1 |  | 36 |  | Analiza traja 10 min. Prisoten spodbujevalnik? Motenj je dosti. Pogosto je napačno zaznan AF ob motnjah? Prisoten tudi SR. NA voljo je poročilo delno očiščenih templatov: p012-poop-EDITED. | 4/19/2018 12:06:33 PM | 4D 00h 14m 27s |  | 569934 | 296724 | 7711 | 10:42 | 1475 | 0:03 | 2:43 | 1144 | 1932 |  | 334 | 29 |  | 4792 | 567 | 7 | 8393 | 2247 | 178 | 105 | 78 | 512 | 2
10 | P013 | Posnetka je le za 3 ure. Premajhna amplituda in zato dosti napak. V posnetem delu SR. DATUM SE NE UJEMA s p013-poop! | 1/17/2018 9:26:06 PM | [25 empty] | SR z nenadnimi spremembami ritma; neodkrite salve 4/23/2018 00:12:04; Majhen signal toda dobro analiziran. Polovico dogodkov je posledica motenj. | 4/20/2018 8:22:39 AM
11 | P014 | Kratkotrajni AF, ne na vseh mestih kot je zaznal program. | 4/19/2018 1:40:34 PM | [25 empty] | Ok. Zaznani dve sekvenci AF, spremenjen položaj senzorja pri prvi AF? | 4/21/2018 7:38:00 AM
12 | P015 | OK; V deloti AF | 4/22/2018 8:53:30 AM | [25 empty] | Dosti aritmij, SVEB, VEB, BIG in nekaj AF. | 4/24/2018 8:19:07 AM
13 | P016 | OK, v glavnem SR brez aritmij. Dogodki so posledice motenj v bazni liniji, razen redkih SVEB. | 4/22/2018 9:14:37 AM | [25 empty] | Dve meritvi; Prva meritev ima spodbujevalnik-ves čas (kratkotrajen preskok ritma iz 70 na 50 in nekaj posameznih SVEB in VEB); Druga meritev ima prav tako spodbujevalnik, bpm=70, posamezni SVEB, ostalo so napake, ker so V utripi narobe določeni. | 4/25/2018 7:54:00 AM 4/27/2018 8:23:52 AM
14 | P017 | OK; SR; | 4/23/2018 1:09:37 PM | [25 empty] | OK, sin.ritm s SVEB, SVT,… | 4/25/2018 7:08:34 AM
| P018 | SAMO POOPERATIVNA MERITEV-zato ni analize.
15 | P019 | OK; SR; | 5/2/2018 12:59:30 P M | [25 empty] | OK; SR; | 5/04/2018 11:49:44 A M
16 | P020 | SR, P-val viden. Neenakomeren riten, AF verjetno ni. Precej BRA in PAU. | 5/03/2018 12:03:06 P M | [25 empty] | Sin.rit. Občasno, na koncu, prehod na VEB, aktiven spodbujevalnik, spremenjena morfologija, PAU | 5/05/2018 07:49:22 P M
17 | P021 | SR, majhna amplituda, manjka 5 ur meritve. | 5/03/2018 12:53:44 P M | [25 empty] | Posnetek je uporaben le delno, na kratkih segmentih. Analiza traja dolgo (15 min) ali pa se, brez opozorila, sploh ne zaključi (3000 templatov-ker je razmerje signa/šum premajhno!); | 5/5/2018 7:28:01 A M
18 | P022 | OK; SR; AF ni. | 5/3/2018 1:25:03 P M | [25 empty] | SR; kračni blok; SVB ali VB? PAU in DEL zaradi nezaznanih utripov. | 5/5/2018 7:17:49 A M
19 | P023 | OK; SR; majhen QRS pri VB | 5/6/2018 10:19:02 A M | [25 empty] | V glavnem SR; veliko motenj, ker je majhna amplituda. AF verjetno ni. | 5/13/2018 9:39:58 A M
20 | P024 | SR; občasni izpadi; analiza ok. | 5/6/2018 11:03:36 A M | [25 empty] | prve tri dni SR, zadnji dan VT? Lažno razpoznana AF | 5/8/2018 7:41:01 A M
21 | P025 | SR;ponekod majhna amplituda in zato nedetektirani utripi. | 5/7/2018 4:09:51 P M | [25 empty] | SR v prvih treh dneh, zadnji dan enourna sekvenca VT. | 5/9/2018 12:30:35 P M
22 | P026 | Le pol ure posnetka na začetku; SR | 5/7/2018 4:34:08 P M | [25 empty] | OK; SR; | 5/9/2018 1:18:48 P M
23 | P027 | Predoperativne MERITVE NI - zato ni analize. | [26 empty] | V prvem dnevu verjetno AF (toda HR je nizek). V 2.3.4. dnevu višji HR in verjetno SR, denivelacija, P-val često ni viden. | 5/10/2018 2:23:05 P M
24 | P028 | SR; slab posnetek, več kot pol meritve neuporabne. | 5/9/2018 2:54:18 P M | [25 empty] | Pooperativne MERITVE NI - zato ni analize
25 | P029 | SR; četrina meritve neuporabna. | 5/9/2018 3:15:28 P M | [25 empty] | Meritev v dveh delih; Analiza prve traja dolgo (15 min), majhen signal, dosti neodkritih utripov. Analiza druge meritve tudi dolgo traja, veliko templatov, večinoma SR. | 5/11/2018 7:29:11 A M 5/13/2018 7:18:00 A M
26 | P030 | OK, SR. | 5/10/2018 1:06:54 P M | [25 empty] | Analiza (building templates) dolgo traja. SR; zadnji dan slab signal. | 5/12/2018 6:57:48 A M
27 | P031 | Amplituda premajhna, dosti motenj, v glavnem SR | 5/10/2018 1:27:06 P M | [25 empty] | Prvi dan SR nato večinoma AF | 5/12/2018 6:51:45 A M
28 | P032 | SR; dokaj visok HR, precej SVEB - verjetno ni AF | 5/12/2018 2:10:52 P M | [25 empty] | SR z aritmijami; | 5/15/2018 10:51:29 A M
29 | P033 | SR, v drugem delu daljše motnje | 5/14/2018 1:06:16 P M | [25 empty] | SR, AF verjetno ni, je pa variabilnost, toda vidi se P-val | 5/16/2018 12:11:21 P M
30 | P034 | SR, denivelacija, širok QRS. Meritev ima spremenljivo amplitudo, zato občasno napačno zaznani utripi | 5/14/2018 1:22:48 P M | [25 empty] | Večinoma SR, v zadnjem dnevu krajša sekvenca AF | 5/16/2018 11:53:53 A M
31 | P035 | SR, AF je zaznan zaradi artefaktov iz gibanja | 5/15/2018 2:29:34 P M | [25 empty] | SR, AF in večino drugih dogodkov so posledica motenj in šuma | 5/17/2018 9:45:15 A M
32 | P036 | SR | 5/16/2018 1:18:40 P M | [25 empty] | Signal premajhen, zato HR pod 20. Meritev NI UPORABNA, večinoma SR. | 5/18/2018 11:23:35 A M
33 | P037 | SR, veliko motenj. AF in večino drugih eventov zaradi motenj. | 5/21/2018 1:34:35 P M | [25 empty] | ANALIZA SE NE IZVEDE. V VisECG se vidi, da je signal premajhen.
34 | P038 | SR, nekaj SVEB | 5/29/2018 1:12:24 P M | [25 empty] | SR | 5/31/2018 11:40:23 A M
35 | P039 | SR | 5/30/2018 4:00:50 P M | [25 empty] | SR | 6/1/2018 11:16:24 A M
36 | P040 | SR; občasno majhna amplituda, zato nedetektirani utripi | 5/30/2018 4:32:34 P M | [25 empty] | Dober posnetek, SR, dve sekvenci AF | 6/1/2018 11:22:06 A M
37 | P041 | Večinoma SR, nizka amplituda, ponekod ni signala. | 5/31/2018 12:39:37 P M | [25 empty] | SR; na polovici meritve je bil obrnjen senzor | 6/2/2018 7:58:17 A M
38 | P042 | SR; precej motenj v VB in ostalih aritmijah | 6/3/2018 9:39:02 A M | [25 empty] | AF, SVT, na koncu SR in precej motenj, ker ni signala | 6/5/2018 9:10:37 A M
39 | P043 | SR, SVB, ena VT | 6/5/2018 10:49:38 A M | [25 empty] | SR, SVEB in DEL sta napačno interpretirana, VT | 6/8/2018 7:27:39 A M
40 | P044 | SR z veliko SVES (BIG) | 6/5/2018 11:17:38 A M | [25 empty] | SR, veliko SVEB, napačni DEL | 6/7/2018 12:38:58 P M
41 | P045 | SR, samo 6 ur meritve | 6/6/2018 1:12:02 P M | [25 empty] | SR, vzorčna dobra meritev | 6/8/2018 8:04:52 A M
42 | P046 | SR | 6/6/2018 1:40:30 P M | [25 empty] | Prvi dan sekvenca AF nato SR z dosti SVEB in VT | 6/8/2018 8:01:49 A M
| P047 | MERITVE NI - zato ni analize.
43 | P048 | Amplituda nizka, dosti nedetektiranih QRS, pogosti VB, večinoma SR | 6/10/2018 9:18:38 A M | [25 empty] | SR, veliko SVEB in VEB | 6/12/2018 9:25:00 A M
44 | P049 | Nizka amplituda zato precej šuma. Večino SR. | 6/10/2018 9:32:44 A M | [25 empty] | SR, v 2.3.4 dnevu zelo pogoste VEB. | 6/12/2018 9:26:46 A M
45 | P050 | OK; večinoma SR | 6/11/2018 2:39:14 P M | [25 empty] | SR; majna amplituda zato nekaj lažnih SVB in VB | 6/14/2018 7:55:06 A M
46 | P051 | SR; nizka amplituda | 6/11/2018 4:14:03 P M | [25 empty] | 1. in 3. dan AF, ostalo SR. Ali je 1.dan med AF spodbujevalnik? | 6/13/2018 1:09:07 P M
47 | P052 | AF pred operacijo. To smo obdelali - zakaj ni bilo obdelano v Prešernovi nalogi? Ker manjkazadnja četrtina posnetka? OBDELAVA (Building template) TRAJA DOLGO. | 6/14/2018 1:15:08 P M | [25 empty] | AF po operaciji, precej več kot jo je določil program. Vmes tudi SR. Napačno interpretiran DEL. To smo obdelali - zakaj ni bilo obdelano v Prešernovi nalogi? | 6/16/2018 9:02:51 A M
48 | P053 | Veliko sekvenc AF; Občasno zelo majhna amplituda; meritev traja 2 dni | 6/16/2018 10:11:12 A M | [25 empty] | AF in mnogo drugih aritmij. | 6/20/2018 9:14:15 A M
49 | P054 | AF pred operacijo. To smo obdelali - zakaj ni bilo obdelano v Prešernovi nalogi? | 6/17/2018 11:42:26 A M | [25 empty] | AF, pogoste aritmije in tahikardije. To smo obdelali - zakaj ni bilo obdelano v Prešernovi nalogi? | 6/19/2018 3:16:46 P M

## CER-S
LEGENDA BARVNIH OZNAK
Zdravnik mora pregledati
Potrebna dodatna tehnična pozornost ali editiranje
Meritve ni
Meritev ni bila obdelana
Pooperativne meritve, ki so bile daljše od 4 dni (rezanje)
Meritve, pri katerih je bila analiza opravljena
Združiti/sešteti rezultate dveh vrstic v tabelah
Oznake |  | Analysed/Duration=Analysed%; Noise/Duration = Noise%; Noise% + Analysed % = 100%Duration; AFibduration/Duration = Afib%;
Number |  | report
0 | preop | Pooperativnih meritev ni. Testne meritve?
0 | preop_B | Pooperativnih meritev ni. Testne meritve?
0 | preop_C | Pooperativnih meritev ni. Testne meritve?
1 | preop | Meritev je tekla 3dni, uporaben je prvi dan, ki ga potrebujemo, druga dva dni je senzor meril v prazno, kar ne moti. Datumi se ne ujemajo!! Neuporabna meritev odrezana!
1 | poop | Meritv ni uporabna, dolga le 50s. Drugi dan poop je bil 4/6/2018 (iz Cardiax).
2 | preop | SAMO PREOPERATIVNA MERITEV-zato ni analize.
2 | poop | NI MERITVE;
3 | preop | NI MERITVE;
3 | poop | SAMO PREOPERATIVNA MERITEV-zato ni analize.
4 | preop | 30 min; Stalno SR. P-val ni viden. Skoraj nič VPB in SVPB. Nič BRA in PAU. Nič AF. DATUM SE NE UJEMA (2017!! Je bila napačno nastavljena ura na telefonu?)
4 | poop | 0 min; V glavnem SR, 0.12% SVPB. Datumi se ne ujemajo s predoperativno meritvijo!
5 | preop | 1 h; SR; 0.088% VPB; Odstranimo začetni del meritve.
5 | poop | 1:30 min; 3 urna prekinitev kontakta. Veliko nedetektiranih V, zato so proglašene pauze. Po editiranju OK. VPB 2.22%, SVPB 1.20% AF 0.51% BRA 3x, PAU 53 je bilo zaradi nedetektiranih utripov. Sedaj jih ni.
6 | preop | NOBENE MERITVE NI - zato ni analize.
6 | poop | NOBENE MERITVE NI - zato ni analize.
7 | preop | 30 min; Program ugotovi AF, ki je ni, ker je viden P-val. AF izbrišem. Editiram X in S. Po editiranju VPB (10,61%) in SVPB (0.05%)
7 | poop | 40 min; AF 1D 10h. Ostalo SR z VPB 8.25% in SVPB 0.19%
8 | preop | 30 min; SR z VPB 0.43 in SVPB 0.59%; Na koncu 6 ur izpada signala; Noise 40%.
8 | poop | 10 min; Analiza traja 3 minute (dolgo za CER-S); Program poroča več kot 5 ur AFIB, ki je verjetno ni, saj je prisoten P-val. Večino SR; Noise 6.9%; VPB 0.02%; SVPB 0.26 %; Afib 5.7%
9 | preop | 15 min; SR in nekaj izpadov (26%); VPB 0.02%; SVPB 0.10%
9 | poop | 30 min; spodbujevalnik ne prekine vedno AF in ne vsiljuje konstantnega ritma?; AF 40.9%; Signali Spodbujevalnika so ostali napačno klasificirani. CER-S se obeša pri spremembah prikaza EKG in analizah? Dosti templatov?
10 | preop | 30 min; Zatem ko sem zaprl p009-poop in pognal p010-preop se je CER-S obesil. Na začetku je le 30s meritve. Enaka meritev kot p001-poop ?? Datumi se ne ujemajo s p010-poop. Pravi datum iz CARDIAX 4/12????/2018
10 | poop | Nismo editirali, ker ne vemo kje je preop meritev. Datumi se ne ujemajo s p010-preop (tu je verjetno pravi datum).
11 | preop | 20 min; SR; SVPB 0.55%
11 | poop | 20 min; Dve meritvi, ena je čisto kratka 18.4.-brišemo. Daljša meritev 20.4. SR; VPB 0.01%
12 | preop | 20 min; AF 63%; VPB 0.15%; SVPB 2.65%; BRA 710 (40 bpm)
12 | poop | 20 min; Spodbujevalnik prvi dan. SR; VPB 0.28%
13 | preop | Posnetka je le za 3 ure. V posnetem delu SR. DATUM 17.1. SE NE UJEMA s p013-poop!
13 | poop | Poročila ni, ker je datum 20.4.; SR z nenadnimi spremembami ritma; neodkrite salve 4/23/2018 00:12:04;
14 | preop | 15 min; Kratkotrajni AF 0.1% (zdi se, da je P-val prisoten-?morda tudi dvojni); SR; VPB 0.3%; SVPB 0.15%.
14 | poop | 30 min; SR; v začetku AF 3.55%; po editiranju 7.97%; na kakšnem od podaljšanih RR se vidi, da je sprožil spodbujevalnik; VPB 0.14% ; SVPB 0.55%;
15 | preop | 2 min; V celoti AF;
15 | poop | 30 min; AF 2.56% (včasih je viden je P-val??); VPB 0.75%; SVPB 3.35%; BRA 300; Prolonged RR 80
16 | preop | 15 min; SR z redkimi VPB in SVPB.
16 | poop | 30 min; Dve meritvi-združiti rezultate; V prvi meritvi ves čas spodbujevalnik (kratkotrajen preskok ritma iz 70 na 50 in nekaj posameznih VPB; V drugi meritvi tudi cel čas spod bujevalnik, VPB 0.29%
17 | preop | 30 min; SR; VPB 0.05%; SVPB 0.25%; Signal na nekih mestih majhen, zato nezaznani utripi, prolonged RR ali puze.
17 | poop | 15 min; SR, AF 0.09% - toda vidi se P-val. VPB 0.03%, SVPB 0.63%
18 | preop | NI MERITVE;
18 | poop | SAMO POOPERATIVNA MERITEV-zato ni analize.
19 | preop | 15 min; SR
19 | poop | 30 min; SR; Noise 18.1%; VPB 0.18% (verjetno še manj, ker so normalni utripi iz neznanega razloga proglašeni za VPB.
20 | preop | 30 min; SR; Noise 10.3%; VPB 0.03%; SVPB 5.49%; Zaznane dolge sekvence BRA 483 in AF 25.89%, toda P-val se vidi - neenakomeren ritem? AF verjetno to ni.
20 | poop | 30 min; SR; Noise 4.2%; AF 0.09%; Občasno aktiven spodbujevalnik (spremenjena morfologija), VPB 0.76%; SVPB 0.31%; Prolonged RR 79; BRA 50
21 | preop | 40 min: pogosto majhna amplituda, Noise 54%; SR; BRA 1; VPB 0.07%; SVPB 0.01%.
21 | poop | 1h; Posnetek je uporaben le delno, na kratkih segmentih. SR; Noise 65.3%; AF 1.66% (verjetno napačno diagnosticiran?); VPB 0.39%; SVPB 2.31%; BRA 47; Prolinged RR 318; Potrebno dodatno editiranje!
22 | preop | 10 min; SR; Noise 15.6%; VPB 0.06%; SVPB 0.08%;
22 | poop | 30min; signal spremenjljive kakovosti; SR; Noise 1¸.9%; (kračni blok?); VPB 0.03%; SVPB 0.05%; BRA 1; Prolonged RR 525 (verjetni tudi zaradi motenj); PAU 50 (motne?); Potrebno dodatno editiranje!
23 | preop | 45 min; SR; VPB 0.08%; SVPB 0.17%
23 | poop | 60 min; Analiza traja dolgo 2min; v glavnem SR; VPB 0.13%; SVPB 3.65%; veliko motenj, ker je majhna amplituda. Nedetektirani V z majhno amplitudo; AF verjetno ni, čeprav je v začetku detektirana. Potrebno dodatno editiranje!
24 | preop | 5 min; SR; Noise 24.4%; VPB 0.29%; SVPB 0%;
24 | poop | 30 min; , prva dva dni posnetek OK, SR; tretji dan je skoraj v celoti šum ob 22:11 verjetno nastopi AF. Četrti dan je signal majhen in kaže na AF, ki ga detektira tudi program. Noise 24.8%; AF 26.72%; VPB 1.o5%; SVPB 1.36%; Potrebno dodatno editiranje!
25 | preop | 40 in; SR; ponekod majhna amplituda in zato nedetektirani utripi - potrebno je bilo editiranje; Noise 26.7%; VPB 0.91%; SVPB 2.71%; BRA;
25 | poop | 40 min; SR v prvih treh dneh, zadnji dan enourna sekvenca SVT; Noise 15.1%; VPB 0.19%; SVPB 1.04%;
26 | preop | 10 min; Le pol ure posnetka na začetku; SR
26 | poop | 10 min; SR; Noise 10.4%; VPB 0.01%; SVPB 0.08%;
27 | preop | SAMO POOPERATIVNA MERITEV-zato ni analize.
27 | poop | V prvem dnevu verjetno AF (toda HR je nizek). V 2.3.4. dnevu višji HR in verjetno SR, denivelacija, P-val često ni viden.
28 | preop | SR; slab posnetek, več kot pol meritve neuporabne.
28 | poop | SAMO PREOPERATIVNA MERITEV - zato ni analize
29 | preop | 1 h; Noise 57.2%; VPB 0.48%; SVPB 17.14%; AF 0.64%;
29 | poop | Meritev v dveh delih-združiti podatke; 1h za prvo meritev; majhen signal, dosti neodkritih utripov; SR; AF verjetno ni, čeprav je detektiran; Potrebno dodatno urejanje!! 30 min za drugo meritev; 1 del je neuporaben, v drugem delu večinoma SR; Noise 73.4%; VPB 0.21%; SVPB 0.19%; Potrebno dodatno urejanje!!
30 | preop | 15 min; Noise 20.7%; VPB 0.03%; SVPB 0.16%; AF 0.75%; AF? verjetno ni, ker se vidi P-val; po drugi strani je na več mestih valovita bazna linija in zelo spremenljiv ritem
30 | poop | 15 min; SR; D4 ni uporaben; Noise 28.6%; VPB 0.01%; SVPB 0%;
31 | preop | 15 min; Amplituda premajhna, toda na oko se vidi, da je ves čas AF (valovi v bazni liniji in neenakomeren utrip);
31 | poop | 15 min; D1 SR nato večinoma AF;
32 | preop | 30 min; SR; dokaj visok HR; Noise 8.0%; VPB 0%; SVPB 3.6%;
32 | poop | 1 h; Noise 13.8%; VPB 0.17%; SVPB 0.26%;
33 | preop | 1h; SR, v drugem delu daljši izpad; Noise 27.6%; VPB 0.04%; SVPB 2.18%; AF 13.35% - je variabilnost ritma toda AF ni, ker se vidi p-val?
33 | poop | 45 min; Noise 4.6%; VPB 0.03%; SVPB 0.00%;
34 | preop | 1.5h; SR, denivelacija, širok QRS. Meritev ima spremenljivo amplitudo, zato napačno zaznani utripi; dosti urejanja in Noisa; Noise 58.7%; VPB 1.05%; SVPB 4.92%; AF 0.12%-verjetno napačno detektirana; Možno še malo editiranja?
34 | poop | 5 min; Noise 1.8%; VPB 0.15%; SVPB 0.00%; AF 3%; v D4.
35 | preop | 45 min; Noise 31.6%; VPB 0.02%; SVPB 0.37%;
35 | poop | 5 min; Noise 10.1%; VPB 0.19%; SVPB 0.15%; AF 0.01% D3
36 | preop | 30 min; Noise 10.3%; VPB 2.15%; SVPB 0.65%; BRA 254; AF 0.19% - vidi se P-val?
36 | poop | Signal premajhen za analizo. Na oko ocenimo da je večinoma SR z prisotnostjo pogostejših VPB in SVPB, ocena 3%?
37 | preop | 10 min; Veliko motenj, SR z precej VPB.
37 | poop | 10 min; Veliko motenj, SR z precej VPB in AF? Zaradi motenj? Potrebno dodatno editiranje.
38 | preop | 15 min; Noise 7.9%; VPB 0.01%; SVPB 0.31%;
38 | poop | 15 min; Noise 6.8%; VPB 0.01%; SVPB 0.14%;
39 | preop | 20 min; Noise 9.3%; VPB 0.0%; SVPB 0.16%;
39 | poop | 45 min; Noise 6.6%; VPB 0.09%; SVPB 0.02%;
40 | preop | 1 h; Noise 17.7%; VPB 1.27%; SVPB 0.62%;
40 | poop | 30 min; Noise 5.1%; VPB 0.57%; SVPB 0.52%; Afib 6.56%, Prolonged RR;
41 | preop | 1.5h; Noise 12.5%; VPB 0.26%; SVPB 0.04%;
41 | poop | 1h; Noise 2.3%; VPB 22.85%; SVPB 0%; Na polovici meritve je bil obrnjen senzor, zato se N kaže kot V. Toda verjetno gre za sinusni ritem. Denivelacija.
42 | preop | 1h; Noise 62.5% (zato, ker je senzor meril 1D:22h; VPB 0.12%; SVPB 0.81%; Afib 2.27% (ni valovanja v bazni liniji)
42 | poop | 45 min; Noise 27.5%; VPB 0.10%; SVPB 1.51%; Afib 18.12%, Prolonged RR;
43 | preop | 20 min; Noise 20.5%; VPB 0.42%; SVPB 0.71%;
43 | poop | 15min; Noise 0.8%; VPB 0.05%; SVPB 0.00%;
44 | preop | 10min; Noise 28.0%; VPB 24.89%; SVPB 0.00%;
44 | poop | 10min; Noise 6.7%; VPB 15.05%; SVPB 0.56%; Pause in prolonged RR zaradi nedetektiranih QRS. Veliko SVEB, verjetno spodbujevalnik.
45 | preop | 10min; Posnetek traja le 4h; Noise 80.5%; VPB 0.0%; SVPB 0.08%;
45 | poop | 10min; Noise 0.0%; VPB 0.02%; SVPB 0.03%;
46 | preop | 45min; Noise 19.7%; VPB 0.05%; SVPB 0.11%;
46 | poop | 10min; Noise 9.8%; VPB 0.1%; SVPB 21.9%; Prvi dan sekvenca AF nato SR z dosti VEB in SVEB. Za boljši rezultat potrebno dodatno editiranje.
47 | preop | MERITVE NI - zato ni analize.
47 | poop | MERITVE NI - zato ni analize.
48 | preop | 2h; Noise 22.9%; VPB 27.36%; SVPB 0.25%; Afib 3.4%, Prolonged RR, večina zaradi nedetektiranih majhnih QRS
48 | poop | 5 min; Noise 2.5%; VPB 17.8%; SVPB 0%;
49 | preop | 2.5h; Noise 28.4%; VPB 0.56%; SVPB 0.03%; Prolonged RR 117, večina zaradi nedetektiranih majhnih QRS (dosti templatov zaradi ročnega popravljanja?) Nisem nardil poročila!
49 | poop | 5min; Noise 6.2%; VPB 5.68%; SVPB 0%; Velik signal.
50 | preop | 10min; Noise 3%; VPB 0.03%; SVPB 0.05%; Velik signal.
50 | poop | 30 min; Noise 7.0%; VPB 0.01%; SVPB 3.26%; Mnogo pauz in Prolonged RR-potrebo dodatno editiranje. Program poroča AF, ki je napačno detektiran, ker so prisotni nedetektirani QRS; Lažni so tudi SVPB, gre za SR; Tu bi se splačalo poskusiti faktor ojačanja 2x.
51 | preop | 15min; Noise 19.2%; VPB 0.18%; SVPB 0.33%; Prolonged RR 22
51 | poop | 1h; Noise 2.2%; VPB 0.21%; SVPB 0.27%; Afib 36.94%, Pause inProlonged RR, večina zaradi nedetektiranih majhnih QRS. 1. in 3. dan AF, ostalo SR. Ali je 1.dan med AF spodbujevalnik?
52 | preop | 15 min; Noise 41.9%, ker manjka četrtina posnetka; VPB 0.41%; SVPB 0%; Afib 71.86%, cel čas meritve, ker manjka četrtina posnetka. To smo obdelali - zakaj ni bilo obdelano v Prešernovi nalogi? Ker manjkazadnja četrtina posnetka?
52 | poop | 1h; Noise 2.3%, VPB 8.03%; SVPB 1.92%; Afib 49.28%. Precej Pause in Prolonged RR je posledica nedetektiranih QRS z nizko amplitudo. To smo obdelali - zakaj ni bilo obdelano v Prešernovi nalogi?
53 | preop | 45 min; Noise 25.2%; VPB 3.99%; SVPB 5.45%; Afib 30.42%, v 202 sekvencah; Meritev traja 2d 18:41:28. Analyzed: 2d 1:13:28
53 | poop | 45 min; Noise 3.3%, VPB 4.38%; SVPB 2.06%; Afib 15.85%;
54 | preop | 5 min; Noise 7.2%, VPB 0.2%; SVPB 0.05%; Afib 98.39%; To smo obdelali - zakaj ni bilo obdelano v Prešernovi nalogi?
54 | poop | 50 min; Noise 21.6%, VPB 0.3%; SVPB 0.01%; Afib = PERMANENT; Precej Pause in Prolonged RR je posledica nedetektiranih QRS z nizko amplitudo. To smo obdelali - zakaj ni bilo obdelano v Prešernovi nalogi?